**合川区人民医院关于紧急采购儿科设备一批的**

**通知**

重庆市合川区人民医院为满足秋冬季疫情防控期对儿科患者的有效救治，经院内审批同意，拟紧急采购一批设备，欢迎有资格的供应商积极参加，相关具体要求如下：

一、项目名称 儿科设备一批

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单价限价****（人民币：元）** | **数量** | **总价限价（人民币：元）** |
| 1 | 婴儿床 | 2600 | 10 | 26000 |
| 2 | 儿童病床 | 4100 | 20 | 82000 |
| 3 | 有创血压监护仪 | 65000 | 1 | 65000 |
| 4 | 可视喉镜 | 75000 | 1 | 75000 |
| 5 | 急救转运床 | 30000 | 1 | 30000 |
| 6 | 呼吸湿化治疗仪 | 98000 | 1 | 98000 |
| 7 | 高频振动排痰系统 | 55000 | 1 | 55000 |
| 总计 | 431000 |

备注：按设备序号逐项谈判。

二、项目数量 一批

三、项目限价 人民币431000元（大写：肆拾叁万壹仟元）

四、供应商要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人须具医疗器械或设备维修或服务资质，并提供所供产品的经营许可证和有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。

2.所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）并加盖投标人鲜章；如所供产品为进口产品须提供国家海关进口商检报关证明资料。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、报价要求

谈判地点：重庆市合川区人民医院行政楼一楼招标办（重庆市合川区南津街希尔安大道1366号）

谈判开始时间：2020年11月26日北京时间9：30。

经评审符合要求的最低报价供应商中标。

六、项目参数

**（一）婴儿床**

1.外形尺寸：810\*460\*900mm

2.床框架采用Φ25×1.5 mm碳钢焊管弯管和Φ22×1 mm碳钢焊管组焊制作，表面喷塑；

3.塑料盆材质选用PVC透明材质，环保无污染。

4.婴儿盆框倾斜机构采用气弹簧机构连接。床垫采用发泡塑料外包纯棉花布。

5.4寸万向带刹脚轮2个，4寸万向脚轮2个

6.婴儿筐1个，杂物筐1个，输液架一个

7.★投标品牌售后服务体系获得了医疗器械及设备专业售后服务GB/T27922-2011评价体系四星级认证以上的证书，（提供证书复印件）

**（二）儿童病床**

1.整床尺寸：1930\*970\*520±5mm。

2.床架采用厚度≥1.5 mm碳素钢或合金钢矩管制作。

3.床面采用碳素钢≥1.0mm冷轧钢板冲压成型，透气孔每孔翻边，背板0～65°±5°,腿板0～35°±5°。

★4.背段升降采用双支撑活动转臂，双滑轮支撑。（验收时提供双支撑活动转臂第三方检测报告）

★5.升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，双向过摇保护装置，摇把伸缩管采用不锈钢圆管内套结构，ABS摇把可折叠。（验收时提供双向过盈保护丝杆第三方机构检验报告）

6.床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度6mm。

★7.铝合金护栏，高度可三档调节，配气簧助力，立柱间距≤90mm，护栏高度≥400mm。床板横梁与护栏立柱连接件采用厚≥1.5mm碳素钢冲压成型。

8.床头床尾面板采用有机玻璃，内嵌双面动漫画，可根据医院选择动漫进行制作。床头床尾对角设计工程塑料输液架插孔，孔内设置定位卡槽。

9.床体采用内外防锈前处理工艺，采用环保材料表面静电喷涂。

★10.床垫：长宽规格与病床匹配厚≥80mm，外罩面料选用防水浸透面料，可拆洗，床垫由≥30mm椰丝垫和≥50mm高弹海棉制作。（验收时可提供床垫霉菌检测第三方检验报告复印件）

**（三）有创血压监护仪**

**监护仪结构：**

1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

2.≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280\*800像素，8通道显示

3.显示屏亮度自动调节

4.整机采用无风扇设计

5.内置锂电池，供电时间≥4小时

**监测参数：**

1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2.★基本参数模块拔出后可升级为带屏幕的转运监护仪，显示屏幕≥4.5英寸彩色触摸屏，内置锂电池供电时间≥5小时，无风扇设计

3.支持3/5导心电监测，提供新生儿专用心电电缆

4.★支持>=20种实时心律失常分析

5.提供ST段分析功能，提供窗口显示多导ST片段的同屏实时查看

6.★具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值

7.无创血压提供手动、自动间隔、连续和序列四种测量模式，满足新生儿、儿童监测

8.提供新生儿或儿童专用血压测量袖带一套，包括>=3个尺寸不同的袖带，满足不同患儿臂围的监测

9.血氧监测支持SpO2，PR和灌注指数（PI）的监测

10.可升级支持配置两通道血氧同时监测，实时计算两通道血氧差值ΔSpO2的显示和报警

11.提供新生儿货儿童专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7

12.可支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

13.可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2技术，采用微流技术，采样速率50ml/min

14.可升级支持提供模块或者单机支持新生儿或儿童组织氧饱和度监测，支持多达4个通道

15.可升级提供模块或者单机支持新生儿或儿童实时4通道脑电EEG监测

16.可升级支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算

**系统功能：**

1.提供新生儿、儿童专用监护模式

2.提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数，满足仅使用血氧监测新生儿患者的临床监护。

3.提供CCHD专用界面，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查

4.提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别、标记和统计ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理

5.大字体界面支持6个参数区的设置和显示

6.标配具备>=120患者趋势数据的存储，趋势图和趋势表的回顾功能

7.标配具备>=1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

8.★具备>=48小时全息波形的存储与回顾功能

9.标配具备>=120小时ST模板的存储与回顾功能

10.病人离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

**（四）可视喉镜**

\*1.2—3寸高清晰液晶显示屏，显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，适合不同体位插管。

\*2.小儿镜体：镜片长度：107mm，厚度：10.5mm，镜片角度:28 º；婴幼儿镜体：镜片长度：95mm，厚度：9.5mm，镜片角度:27 º。

3.喉镜片采用特殊非金属材质精制而成，组织密实，强度大，摩擦小，材质不变形，无反光等。镜片与摄像系统、照明系统为一个整体，完全防水，可消毒反复使用，无一次性使用耗材。

4.整机分辨率≥3.72 LP/mm，配置高分辨率CCD摄像头,摄像头周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源。

5.主机具有良好的拓展性，可配置同品牌的新生儿镜片，小儿镜片、成人镜片、硬管型可视喉镜及一次性喉镜镜体。

6.镜片手柄与显示器的连接部位采用双环卡槽旋转式设计，镜片手柄为纺锤型短手柄设计。

7.配置：一个显示器，一个小儿镜体，一个婴幼儿镜体。

**（五）急救转运床**

1.规格：床板长度为≥1900mm，全宽小于670mm,高低升降范围≥340mm。

基本功能：

1.国际知名品牌。

2.规格：全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。

3.背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

4.高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断。

5.床板：PP树脂成型制品。

6.框架：采用钢制/部分铝制品制成。

7.护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

8.护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

9.脚轮：中控锁双面轮，四个直径150mm的进口脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

10.配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。

11.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

12.床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

13.配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。

14.配有氧气瓶搁架，可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

15.配有转运床垫：面料防水加工，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

基本配置 ：

1.床本体1台；

2.树脂一体式护栏 2片；

3.进口原装双面脚轮（其中1只带导电功能4只)；

4.进口原装中控锁定踏板 4套；

5.中心第五轮 1套；

6.整体升降摇杆1套；

7.背部升降气压弹簧 1套；

8.大型底部托盘 1块；

9.标配输液架 1根；

10.标准输液架插孔 4个；

11.氧气瓶挂架 1个；

12.标配超低摩擦转运床垫 1张；

**（六）呼吸湿化治疗仪**

1.通过主机内置的涡轮机和空氧混合器，外接氧气气源，能产生氧浓度精确可调的高流量气体，可用于成人及小儿（体重＞3公斤）

2.主机内水罐出气端和呼吸管路末端分别具有温度、流量传感器，能实时反馈并自动控制水罐加热器及呼吸管路内加热丝的功率，以保证达到人体核心温湿度,湿度输出符合YY0786-2010标准。

★3.治疗模式分为成人模式和专业的小儿模式(能提供同品牌专业小儿界面)两种，快捷切换时屏幕具有相关提示，最高流量≤65L/min，防止超高流量带来的治疗风险，保证治疗安全。

4. 流量调节范围：成人模式：10～60L/min，每次增幅1-5升/分；小儿模式：2-25升/分，每次增幅1升/分。空/氧混合的氧浓度范围：21%～100%。

5.监测并显示氧浓度实时动态数值（非设置数值）。采用超声波氧浓度监测器（无氧电池消耗、永久使用，节约运行成本）。

6.具有原厂的有专利技术的自动注水湿化水罐，具有双浮子设计的安全结构，具有气流导向装置，以保证气流充分加温加湿，保障高流量治疗的安全。

7.呼吸管路性能：加热丝和管壁采用一体化整体塑封工艺，加热丝不裸露于管路中，减少气道阻力；同时，管路内壁采用隔热微蜂窝结构，提高保温保湿能力，减少冷凝水形成，保证加温加湿的疗效。

8.具有各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警、电源中断报警（声音报警≥120秒）等

9.能提供同品牌原厂优质的鼻塞导管、气管切管接头和面罩转接头等不同病人连接界面，病人界面的管路部分须采用透水不透气的材料（验收时提供专利证书），防止冷凝水形成进入病人气道，保证治疗安全。鼻塞导管型号≥6种，以满足不同病人的治疗要求。

★10. 设备进气口处具有专业的空气细菌过滤片（非海绵等材料），保护机器内部管道、涡轮机的清洁无菌，防止院感(验收时提供专利证书)。细菌过滤效率≥99.999，病毒过滤效率≥99.99。工作寿命≥3个月或1000小时。

★11. 配备专业高温空气消毒工具套装1套，可进行设备内部通道高水平高温空气自动消毒, 并能记录消毒状态、次数等指标，杜绝气体、液体类消毒物质的残留危害。开机自检时能回顾、提示消毒次数等信息，确保治疗安全。

★12.设备进入自行高温空气内部消毒过程中，主机能实时监测和显示消毒状态，每次消毒≥55分钟、消毒空气的温度≥87℃。

13.主机具有空气细菌过滤片的检测报警功能，及时发出文字及声光报警。

14.提供模拟操作软件，能够了解如何使用设备，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

15.提供原装便携式背包1个。

**（七）高频振动排痰系统**

1.适应范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多出不畅的患者，高频率用于辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生，低频率用于肺功能锻炼

2.产品组成：主机、铜丝内固定空气导管、背心式气囊、线控器

3.操作模式：8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

4.工作频率：1-20Hz

5.\*压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

6.\*工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

7.时间调节：1-99min

8.工作模式：

1）常规模式，自动保存上次治疗参数。下次直接使用。

2）循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

3）梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

4) 自定义模式,可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式。

9.线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

10.\*压力与频率自动调节功能: 可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

11.咳嗽暂停功能，保证治疗过程中的安全性

12.\*治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

13.双空气导管，可自动锁定

14.背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

15.背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

16.背心气囊内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

17.雾化功能气体流量：≥3L/min

18.雾化功能雾化速率：≥0.16mL/min

19.雾化功能残液量：≤0.7mL

二、配置清单

高频振动排痰系统主机：1台

气囊背心：2件

空气导管组件：2根

专用台车：1台

气囊背心内衬：4个

线控器：1个

质保及服务、故障相应要求及其他采购要求：

1.质量保修期3年，保修期内所发生的一切维护费用由卖方负责（人为或意外造成的损坏除外）。保修期外终身维修，只收取零配件成本费，不涉及其它任何费用。

2.接到用户的报修后立即响应，负责派遣工程师24小时内到场为客户提供维修服务。

**技术咨询：郑老师 19923260366 胡老师 023-42827762**

七、商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

采购合同签订后十五个日历日以内全部交货；并在交货后5天以内完成安装、调试工作。

2.交货地点

交货地点：重庆市合川区人民医院指定地点

3.验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、成交供应商提供的所有设备必须与本项目货物清单所列一致，对所有设备技术规格、数量、质量、产品提供相应的检验报告或证明文件或合格证，性能指标达到规定的标准。成交供应商不得擅自调整、更换设备的品牌、型号和质量等。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品经安装调试并运行正常。

（5）供应商提供的货物未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有（如采购人需要）。

（8）本采购项目的设计、制造、配置、检验及验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含行标或专业标准）。

### （二）质量保证及服务要求

**产品质量保证期**

1、供应商应明确承诺：产品质保期≥3年

供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

**售后服务内容**

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

成交供应商或制造商必须在重庆市有独立的原厂售后服务机构，并能提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在 2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，重庆市当地2小时到达设备现场并于12小时内修复。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

**备品备件及易损件**

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

### （三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （四）付款方式

### 安装验收合格后付合同金额90％。余款10％作为质保金，质保期满后无息一次性付清。

### （五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### （六）其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 附件：响应文件格式要求

##

**一、经济部分**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、技术部分**

技术响应偏离表

**三、服务部分**

服务响应偏离表

**四、资格条件及其他**

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

**五、其他与项目有关的资料（自附）**

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

**紧急采购报价函**

重庆市合川区人民医院：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：纸质文档壹份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

谈判项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

 2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

### 二、技术部分

**技术响应偏离表**

谈判项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“六、项目参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

**服务响应偏离表**

谈判项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **谈判项目需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“七、商务要求”中所列服务要求进行比较和响应，该表可扩展；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）扫描件

（二）组织机构代码证扫描件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商单位名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（五）书面声明

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院 ：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他与项目有关的资料（自附）