合川区人民医院医用低温冰箱设备参数购前收集表

|  | 产品型号 |  |  |  | 产品品牌产地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品价格 |  |  |  | 厂商名称 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 基本配置及要求 |  | 有效容积 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备参数功能配置名称 |  |  | 似供产品参数功能配置 |  |  | 备注说明 |
|  | 立式单门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效容积≥300L |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱内温度-10~-30℃度可调、可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风冷无霜，专业风道设计，降温快温度均匀性好，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，温度均匀度在±2以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内胆采用拉丝不锈钢设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5层可调不锈钢搁架、配备25个血筐，血筐带分隔板，充分利用箱内空间的同时满足不同血浆分开存储的要求； |  |  |  |  |  |  |
|  | 内外双层门，双层密封，外门发泡设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外门采用自关门设计，90°自动关门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一体式手把门锁设计可同时使用暗锁及双挂锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 万向脚轮+底脚设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 带温度测试孔设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、环温高报警等多种报警功能；报警方式声光报警，可接远程报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息记录功能，报警历史查询功能，可查询上次报警过程中的最高温度、最低温度、平均温度及报警持续的时间。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品质量认证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 免费质保期2年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所供设备标准配置及功能： |  |  |  |  |  |  |
|  | 所供设备可选配配置及功能： |  |  |  |  |  |  |

注：1、此调查表可扩展

2、此调查表产品供应厂商须在北京时间2020年05月14日18点前以电子邮件的方式发送到：hcrmyyjw2018@163.com，依据邮箱发送记录时间 ，过时将不与采纳。

3、此调查表纸质件经办人签字后加盖单位鲜章（含有效国家医疗器械注册证），寄到合川区人民医院 医学装备科 胡蓉 18996008201