合川区人民医院紧急采购超声刀系统的公告

重庆市合川区人民医院为满足业务发展需求及对患者更有效的救治，经院内审批同意，拟紧急采购超声刀系统，相关要求如下：

一、项目名称  超声刀系统

| 分包 | 设备名称 | 限价 （人民币：万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声刀系统 | 30 | 2台 |  |

二、供应商要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 对生产企业的要求：

（1）响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；

（2）响应产品属于医疗器械的提供产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械登记表》（复印件，加盖公章）；（若为2015年以后取得的注册证，则仅需提供“中华人民共和国医疗器械注册证”）

2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产企业的要求条件外，还须提供：

提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）；

3、所提供产品为进口产品的，投标人须具备所提供产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格（提供证明文件原件或复印件并加盖投标人公章）。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、报价要求

1、谈判地点：重庆市合川区人民医院行政楼一楼招标办（重庆市合川区南津街希尔安大道1366号）

2、谈判报名时间：2022年12月6日北京时间9:00-9：30

3、谈判开始时间：2022年12月6日北京时间9：30。

经评审符合要求的最低报价供应商中标（有二次报价）。

四、项目参数

（一）总体要求：

超声高频外科集成手术设备主要用于各类软组织切割并可获得可靠止血效果，适用于普外、胸外、泌尿、妇科、肝胆、头颈、整形等各科室腔镜及开放手术。

（二）主机发生器特性

1、使用通用接口，可以自动识别相关仪器；

2、显示器应为广角高分辨率、触屏设置快速简便；

3、★融合超声技术和电能量技术的发生器，可通过USB接口更新系统软件版本；

4、外形设计小巧，节省手术室空间；

5、主机音量调节档数＞10档，可明确提示产品工作状态。

（三）超声技术模块特性

1、★刀头的振动频率为55,500Hz/s，FDA认证最大可安全处理直径7mm及以下的脉管，刀头具备组织感应技术，工作端有防粘连涂层设计；

2、工作时有两种声音提示能量输出状态；

3、既可行腔镜手术，又可行开放手术；

4、切割和凝闭可同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体，可保证术中最少的烟雾和结痂；

5、可进行高、低两档功率输出调节；

6、可用脚踏或手控方式操作；

7、刀头款式多样，型号具备20种以上，满足医院不同科室、不同手术的需要。

（四）电能量技术模块特性

1、★采用“工形刀”设计，使钳口可以保持一致的高压榨力，认证切割和凝闭最大7mm的脉管；

2、采用“PTC”智能温控系统，使钳口组织温度≤100°C，可以减小组织损伤，同时降低烟雾、粘附及炭化；

3、采用“多回路电极”，可以使电路回路锁定在钳口内，有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤，侧向热损伤≤1mm；

4、有防止出冷刀的安全激发装置；

5、刀头设计有不同形状，保证良好工作视野，确保手术便利性；

6、工作时有3种提示音反馈能量输出状态。

超声高频外科集成手术设备配置清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机发生器 | 1台 |
| 2 | 能量转换装置（手柄连接线） | 1根 |
| 3 | 转换连接装置 | 1个 |
| 4 | 脚 踏 | 1个 |
| 5 | 车 架 | 1台 |
| 备注：上述配置是1台超声高频外科集成手术设备的配置. |  |  |

注：（1）以上参数全满足

（2）★技术参数部分提供产品彩页或厂家盖章的技术参数证明文件

（3）要求2020年至今2个三甲医院的成交业绩（以合同复印件为准）。

（五）配套耗材要求

1、执行药交平台最低价

2、集采后自动执行集采价

3、有医保码、能收费

4、耗材单价需在报价明细表中列明，一年使用量估算约50套，在药交平台签订为期一年的合同。

五、商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

采购合同签订后十个日历日以内全部交货；并在交货后3天以内完成安装、调试工作。

2.交货地点

交货地点：重庆市合川区人民医院指定地点

3.验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、成交供应商提供的所有设备必须与本项目货物清单所列一致，对所有设备技术规格、数量、质量、产品提供相应的检验报告或证明文件或合格证，性能指标达到规定的标准。成交供应商不得擅自调整、更换设备的品牌、型号和质量等。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品经安装调试并运行正常。如果产品经采购人试用后发现其不符合具体的技术参数要求，性能不达标，采购人可退回设备，供应商提交的货物为验收不合格。（所造成的一切损失由供应商承担）。

（5）供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有（如采购人需要）。

（8）本采购项目的设计、制造、配置、检验及验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含行标或专业标准）。

（9）设备需为2021年1月1日以后生产的。

### （二）质量保证及服务要求

产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：产品质量保证期：自验收合格之日起，整机质保（含零配件）三年。供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场(远郊区6小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。若成交供应商在接到通知后没有响应或派员前来处理问题，则视为成交供应商承认货物存在质量问题，由此发生的一切费用由成交供应商承担。质保期内免费维修、免费维保。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

### （三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （四）履约保证金

签订合同前，中标单位需缴纳中标金额5%的履约保证金，设备安装验收合格后履约保证金转为质保金，质保期满后无违约情况一次性无息退还。

### （五）付款方式

### 设备付款方式：安装验收合格后付合同金额100％。

### （六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### （七）其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 附件：响应文件格式要求（正本、副本各一份）

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）紧急采购报价函

- 紧急采购报价函

重庆市合川区人民医院：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：纸质文档两份，正本一份，副本一份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购公告文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

谈判项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.配套耗材在表中列明单价即可。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“四、项目参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“五、商务要求”中所列服务要求进行比较和响应，该表可扩展；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）扫描件

（二）组织机构代码证扫描件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院  ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他与项目有关的资料（自附）