1、院方对DSA机为悬吊式或落地式无特定需求。

2、数字化平板探测器：采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术；平板有效探测面积≥30cmx38cm；平板分辨率≥3.25LP/mm；平板像素尺寸：≥154μm；系统采集：≥2480x1920矩阵，≥14bit；视野：≥6视野

3、平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 ；平板检测器光子转换效率：≥70% DQE ；平板上具备控制机架运动的开关

3、图像采集及处理系统，主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作；标准DR模式，标准DSA模式，并具有实时DSA功能；动态心脏模式，高速DSA模式，并具有实时DSA功能；数字脉冲透视0.5-30幅/秒, 9档外周采集模式有高压注射器的联动；图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能；具有实时动态范围管理功能；透视存储功能（可记录时间）：90秒

4、 智能二维路径导航功能，可实现传统Roadmap功能，可用于神经、心脏介入

5、图像显示系统：采用医用高分辨率TFT显视器；显视器分辨率：≥1280X1024检查室四台（≥19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室两台（≥19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾；监视器悬吊架可纵向及旋转运动

6、图像存储及图像分析系统，主机硬盘图像存储：≥1024x1024矩阵，≥12bit,容量25000幅，主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘；自动回放采集序列；回放序列的速度及方向可调；可进行减影及非减影切换；后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

7、实时旋转DSA、步进DSA功能软件包，为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集；头位机架旋转采集最快速度：≥60度/秒；侧位机架旋转采集最快速度：≥60度/秒； 侧位机架旋转采集范围：≥200度；最快采集速率：≥30帧/秒；真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

8、高级三维图像后处理工作站，具有独立的三维重建及分析工作站（原装进口）ntel® Xeon, 2.8 GHz  CPU，双核；RAM：4GB；图像硬盘容量：300GB。可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换；配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象；光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析。操作室：19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台，控制室：19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台；可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档。具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）；具备三维内支架、弹簧圈双容积重建功能 ；床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作； CT成像软件包：具有头、颈、胸腹类CT成像功能

9、射线剂量防护技术，采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预；自动插入铜滤片数：5片；透视图像存储功能；具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值，可以提供低剂量的透视协议；可以提供DICOM格式的剂量报告

10、其他：高压注射器接口； 激光相机接口；配置标准DICOM Print、Dicom worklist、Dicom storage and export和DICOM send接口； 电生理一体化系统组件及自动对接接口4组； 标准视频输出接口，具有实时图像转播功能； 原装双向对讲通话系统； 悬吊式无影手术灯（一个）； 导管床床垫1张；轨道夹1个；输液支架1个； 头托1个；双侧手臂托架2个； 桡动脉穿刺专用托架2个；脚踏（有线）1个； 工作人员操作椅2张；控制室工作台及3D工作站工作台1套

11、 第三方产品，监护仪：麻醉模块，有创压2个，体温探头；呼末CO2检测；微量泵：2台； DSA体模：1个（FLUKE）；进口DSA专用高压注射器系统：Medrad  Mark  v  Provis双筒高压注射器系统1套。