h

- 竞争性谈判文件

采购项目编号：2024007

项目名称：口腔科设备一批

采购人：重庆市合川区人民医院

- 二〇二四年一月

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市合川区人民医院拟对口腔科设备一批进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| - 分包号 | - 采购内容 | - 数量 - （台） | - 单限价（万元） | - 总限价 （万元） | - 产地 | - 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 口腔手术显微镜 | - 1 | - 10 | - 10 | - 国产 | - 2000 |
| - 2 | - 口腔种植机 | - 1 | - 2.5 | - 2.5 | - 国产 | - / |
| - 3 | - 根管马达 | - 1 | - 2 | - 2 | - 进口 | - / |
| - 4 | - 热牙胶 | - 1 | - 3.2 | - 3.2 | - 进口 | - / |
| - 5 | - 超声牙科综合治疗仪 | - 1 | - 1.5 | - 1.5 | - 进口 | - / |
| - 6 | - 超声牙周治疗仪 | - 1 | - 5 | - 5 | - 国产 | - 1000 |
| - 7 | - 口腔无痛麻醉仪 | - 2 | - 2 | - 4 | - 国产 | - / |

### 二、资金来源

### 单位自筹

### 三、谈判资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1. 对生产企业的要求：

（1）响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；

（2）响应产品属于医疗器械的提供产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械登记表》（复印件，加盖公章）；（若为2015年以后取得的注册证，则仅需提供“中华人民共和国医疗器械注册证”）

2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产企业的要求条件外，还须提供：

提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

3. 如是进口设备，须提供厂家授权，海关报关单，商检报告，进口许可证等。

四、谈判有关说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判地点：重庆市合川区人民医院招标办（重庆市合川区希尔安大道1366号行政楼底楼）。

（七）提交响应文件开始时间：2024年1月25日北京时间9:00

（八）提交响应文件截止时间：2024年1月25日北京时间9:30

（九）谈判开始时间：2024年1月25日北京时间9:30

### 五、谈判保证金

（一）谈判保证金金额

包1：2000元

包6：1000元

（二）投标保证金交纳及退还

1、交纳：投标保证金提交响应文件时交纳，可使用现金或政策允许的其他支付方式，请将投标保证金用信封装好密封，在信封封面注明投标项目及公司名称，并在封口处加盖公司公章。

2、退还：谈判结束后未中标者当场给予退还，中标供应商按时交纳履约保证金后办理退还。

咨询电话：（023）42827145

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）项目咨询人：黄老师

电  话：023-42827762

（二）采购咨询人：尹老师

电  话：023-42827145

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366号

### 第二篇 谈判项目技术（质量）需求

## 一、招标项目内容

| - 分包号 | - 采购内容 | - 数量 - （台） | - 单限价（万元） | - 总限价 （万元） | - 产地 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 口腔手术显微镜 | - 1 | - 10 | - 10 | - 国产 |  |
| - 2 | - 口腔种植机 | - 1 | - 2.5 | - 2.5 | - 国产 |  |
| - 3 | - 根管马达 | - 1 | - 2 | - 2 | - 进口 |  |
| - 4 | - 热牙胶 | - 1 | - 3.2 | - 3.2 | - 进口 |  |
| - 5 | - 超声牙科综合治疗仪 | - 1 | - 1.5 | - 1.5 | - 进口 |  |
| - 6 | - 超声牙周治疗仪 | - 1 | - 5 | - 5 | - 国产 |  |
| - 7 | - 口腔无痛麻醉仪 | - 2 | - 2 | - 4 | - 国产 | - 有专机耗材 |

二、项目技术规格、数量及质量要求

（一）口腔手术显微镜

| 设备用途及使用范围 | 适用于口腔疾病的临床诊断、治疗 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 1.主镜部分 |  |  |
| ★1.1双目镜筒 | 0°～190°变角双目镜筒 |  |
| 1.2双目镜筒瞳距调节范围 | 55mm-75mm |  |
| 1.3目镜 | 12.5X |  |
| 1.4视度调节范围 | 屈光度调节范围≥±7D |  |
| 1.5★变倍系统 | 连续变倍系统，倍率因子0.4x～2.4x，总倍率1.86x-19.8x |  |
| ▲1.6大变焦物镜 | 内置可变焦距大物镜，工作距离变化范围为：200 mm～450mm，带防溅罩 |  |
| ▲1.7视场直径 | 11mm～118mm |  |
| 1.8照明光斑直径 | 最大≥Φ160mm |  |
| 1.9滤色片 | 黄色滤色片、绿色（无赤）滤色片、隔热片 |  |
| 1.10光斑调节 | 光斑调节：大光斑、中光斑、小光斑、微小四种光斑进行调节 |  |
| 2.光学附件 |  |  |
| 2.1瞳距调节节构 | 带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度不大于1mm，调节旋钮带消毒罩 |  |
| 2.2立体分光器 | 30°光学延长器与分光器集成，分光比2:8 |  |
| 2.3钟摆系统 | 在医生坐姿不变的情况下，双目镜筒保持水平观察位置的同时镜身向左向右倾摆0°～25° |  |
| 3.电器系统 |  |  |
| ★3.1照明系统 | 双通道医用LED冷光源照明系统，亮度连续可调，横臂内带有电源自动开关装置 ；物面照度≥ 60000lx，使用寿命≥ 50000小时 |  |
| 4.支架系统 |  |  |
| 4.1小横臂 | 长度≥650mm ， 旋转角度≥±150º，上下移动≥±300 mm |  |
| 4.2大横臂 | (长度≥500mm)，旋转角度 360º； 可以前后、左右无重力旋转 |  |
| 4.3平衡臂系统 | 可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡调节，具有阻尼功能，左右±60°，俯仰-30°~+60°。在增加外置相机等附件时，可以重新调节重力分配，使显微镜身保持顺滑平衡状态。 |  |
| 4.4高度 | ≥1640 mm |  |
| 4.5臂展 | ≥1500mm |  |
| 5.影像附件 |  |  |
| 5.1数码单反相机内置电源 | 持续供电，可实现数码相机不间断工作 |  |
| 5.2相机无线脚踏遥控装置 | 具备相机无线脚踏遥控装置，方便实用 |  |
| ▲5.3品牌数码相机 | 1）对焦模块：45点全十字 2）有效像素：2420万 3）图像处理器：DIGIC 7 4）标准感光度：100-25600 5）镜头矫正：4种 6）连拍速度：6张/s 7）实时取景AF：全像素双核COMS AF 8）短片拍摄：1080 60P |  |
| 5.4显示器 | ≥27寸4K高清显示器 |  |
| 5.5显示器支架 | 专用支架 |  |
| 5.6 HDMI高清线 | 配备专用HDMI高清线 |  |
| 5.7存储器 | 配备内置高速存储器 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 支架系统 |  | 1套 |
| 光学系统 |  | 1套 |
| 光源照明系统 |  | 1套 |
| 影像系统 |  | 1套 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配件以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

（二）口腔种植机

| 设备用途及使用范围 | 适用于牙齿种植手术 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| ★1.马达 |  |  |
| 1.1马达空载转速 | 300-40,000 rpm |  |
| 1.2马达 | 微型马达，5.5Ncm 的电机扭矩保证终端输出达 80Ncm |  |
| 2.弯手机 |  |  |
| 2.1手机齿轮速比 | 20：1 |  |
| ★2.3扭矩范围 | 5-80 N•cm |  |
| 2.4跳动幅度 | 弯手机跳动幅度≤ 0.02mm |  |
| ▲2.5适配多种转速比的机头 | 1:1 1:2 1:2.7 1:3 1:4.2 1:5 16:1 20:1 27:1 32:1 等 |  |
| 2.6植入扭矩 | 植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩 |  |
| ▲2.7蠕动泵流量 | 0-110ml/min |  |
| 3.主机 |  |  |
| 3.1模式 | 有简易模式（≥5个程序）和标准模式（≥8个程序）两种选择，方便医生操作使用 |  |
| 3.2显示 | ≥7英寸彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数 |  |
| 3.3脚踏 | 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 7英寸彩色大屏主机 |  | 1台 |
| 带光电机 |  | 1 个 |
| 轴承带光弯手机 |  | 1 把 |
| 多功能脚踏 |  | 1 个 |
| 一次性口腔输水管 |  | 4 包 |
| 运输箱 |  | 1个 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

（三）根管马达

| 设备用途及使用范围 | 用于根管预备 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 1.★程序 | ≥9个可供医生自行设置的程序 |  |
| ▲2.扭矩调节范围 | 20-410 gcm，增量≥ 10 gcm。 |  |
| 3.★转速调节范围 | 250-1000rpm，增量≥ 10 rpm；500 至 1000 rpm，增量≥ 100 rpm |  |
| 4.镍钛根管预备器械系统 | 适用于所有的镍钛根管预备器械系统，并预设常用系统数据 |  |
| ▲5.数据设置 | 可重新设定设备出厂时内部存储的数据 |  |
| 6.系统升级 | 免费升级最新的操作系统 |  |
| 7.开关控制 | 有脚踏开关和面板开关两种开关控制 |  |
| ★8.手机 | 配备全不锈钢高性能6：1减速无碳刷手机 |  |
| 9.充电 | 自带充电电池，充电时马达仍可使用：充电3小时、可连续旋转2小时 |  |
| 10.校准 | 自带校准功能键CAL，可以校准手机和手柄之间的连接 |  |
| 11.电源适配器 | 配套≥4种可互换插头 |  |
| 12.重量 | ≤1.5KG |  |
| 13.马达接头 | 符合国际标准 ISO 3964 |  |
| 14.转动方式 | 可以连续运动也可以往复运动 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1台 |
| 手柄线 |  | 1根 |
| 手机 |  | 1把 |
| 充电器 |  | 1个 |
| 脚踏 |  | 1个 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

（四）热牙胶

| 设备用途及使用范围 | 能进行三维立体根管热压充填，先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式，保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 1.加热手柄 |  |  |
| 1.1手柄 | 手柄设计符合人体工程学 |  |
| 1.2按键 | 360度可按压硅胶环形按键控制加热 |  |
| ★1.3加热 | 1-3秒达到设定温度；持续加热4-10秒，自动停止加热 |  |
| ★1.4温度设置 | 4档精准控温，设有 150℃、180℃、200℃、230℃ 四档温度设置 |  |
| 1.5提示 | 持续加热4s停止后10s蜂鸣提示；未插入加热针及遇到错误时，屏幕和声音同时提示 |  |
| 1.6显示屏 | 高清OLED显示屏，吸附于充电座上，与底座磁吸，手柄在充电座上随放随充 |  |
| 1.7自动关机 | 5-10分钟内无任何操作后自动关机 |  |
| 1.8电池 | 2100mAh大容量可充电锂电池，电池单次充满电后在加热手柄上面连续使用时间不少于2小时；电池 可拆卸 |  |
| 2.充填手柄 |  |  |
| 2.1手柄 | 手柄设计符合人体工程学 |  |
| ★2.2温度设置 | 设有 150℃、180℃、200℃、230℃ 四档温度设置 |  |
| ★2.3升温 | 12s~35s快速上升到指定温度 |  |
| 2.4 注胶银针旋转 | 360°可旋转注胶银针 |  |
| 2.5 保护盖 | 牙胶仓设保护盖 |  |
| 2.6隔热保护套 | 注胶枪头部设计隔热保护套 |  |
| 2.7预弯器 | 预弯器带刻度，磁吸附于充电底座上 |  |
| 2.8预设温度 | 枪尖温度达到设定的温度,加热电源自动关闭到低的水平，保持预设温度 |  |
| 2.9显示屏 | 高清OLED显示屏，显示各种信息和设定参数 |  |
| 2.10静置模式 | 工作状态时5分钟内无任何操作，手柄进入静置模式，节省电量，温度维持在70～130℃，晃动后自动唤醒恢复设置温度 |  |
| 2.11自动关机 | 10分钟内无任何操作后自动关机 |  |
| 2.12电池 | 2100mAh大容量可充电锂电池，电池单次充满电后在充填手柄上面连续使用时间不少于2小时；电池可拆卸 |  |
| 3.电池充电座 |  |  |
| 3.1充电时间 | ≤3.5h |  |
| 3.2手柄放置托槽设计 | 具备 |  |
| 3.3指示灯 | 指示灯为黄色指示电池未充满，绿色指示电池充满 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 加热手柄 |  | 1支 |
| 工作尖#06 |  | 1支 |
| 工作尖隔热套 |  | 3个 |
| 预弯器 |  | 1个 |
| 充填手柄 |  | 1个 |
| 充填手柄隔热保护罩 |  | 1个 |
| 23G+25G注胶针套装： |  | 23G 3根 25G 3根 |
| 一体式充电座 |  | 1个 |
| 电源适配器 |  | 1个 |
| 清洁毛刷 |  | 2个 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的附件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

（五）超声牙科综合治疗仪

| 设备用途及使用范围 | 1）洁治： 龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜等 2）修复： 窝洞预备，肩台制备，肩台修整等 3）护理： 牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护等 4）根管： 根管再治疗，根管取 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| ▲1.工作方式 | 间歇工作 |  |
| ★2.振动频率 | 28-36KHZ |  |
| 3.水压 | 1-5bar |  |
| 4.水过滤器 | ≤60微米 |  |
| 5.手柄线 | ≥2米 |  |
| 6.超声发生器 | 可保持工作尖在单一水平上双向保持平滑，连续，精确的振动，根据工作尖的反馈，工作频率28-36KHZ自动调节 |  |
| ▲7.冲洗流速 | 0-90ml/分钟 |  |
| 8.控制系统 | 具备颜色标记系统 |  |
| 9.手柄震动幅度范围 | 20-210微米 |  |
| 10.手柄压电陶瓷片 | ≥3片 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1 台 |
| 手柄连接线 |  | 1 条 |
| 脚踏开关 |  | 1 只 |
| 新型超声手柄 |  | 1 支 |
| O 型圈及工具 |  | 1 套 |
| 工作尖扳手 |  | 1 个 |
| 超声工作尖 |  | 5 支 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

（六）超声牙周治疗仪

| 设备用途及使用范围 | 产品供口腔临床治疗中作龈上洁治，龈下刮治，根管荡洗 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 1.震动频率 | 30kHz～45 kHz； |  |
| 2.主震动偏移范围 | 20～90μm |  |
| 3.半偏移力 | 0.7±0.2N |  |
| 4.冲洗量 | 0～40ml/min |  |
| ▲5.运行方式 | 间歇运行 |  |
| 6.工作头 | 工作头为圆周振动轨迹，可进行三维空间操作 |  |
| 7.牙周袋冲洗功能 | 具有牙周袋冲洗功能。独立供水系统，可配合生理盐水、抗生素等使用。 |  |
| 8.龈上及龈下龈除垢刮治 | 可深达龈下13—14mm的牙周袋刮治冲洗消毒 |  |
| ★9.可进入根分叉做根面平整 | 尖端0.5mm可顺利进入根周最狭窄的根分叉做根面平整 |  |
| 10.种植体维护功能 | 具备种植体维护功能 |  |
| ★11.脚踏开关 | 采用无线脚踏开关操作 |  |
| 12.电机 | 新型静音蠕动电机 |  |
| 13.蓝牙连接模块 | 具备蓝牙连接模块 |  |
| 14.可视储水罐容量 | ≥1.4-2L |  |
| ▲15.智能水位报警系统 | 具有智能水位报警系统 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1台 |
| 推车 |  | 1台 |
| 龈上洁治工作尖 |  | 5支 |
| 龈下刮治工作尖 |  | 5支 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

（七）口腔无痛麻醉仪

| 设备用途及使用范围 | 用于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、中神经及改良的牙周膜韧带麻醉 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 1.自动排气功能 | 具有自动排气功能，自动将药液注满导管，排出配套的一次性使用麻醉导管中的空气，确保用药安全 |  |
| 2.自动回吸功能 | 具有自动回吸功能，且可以根据临床需要开启或关闭此功能 |  |
| ★3.给药模式 | 支持≥3种给药模式∶慢注药速度≤0.29ml/min；中注药速度≤0.80ml/min；快注药速度≤1.8ml/min。3种模式可根据临床需要自由切换和选择 |  |
| ▲4.自动给药 | 支持自动定速或定量给药 |  |
| 5. 给药控制 | 采用脚踏控制给药，方便医师操作 |  |
| 6.一次性麻醉导管 | 一次性麻醉导管可选择注射针一体式和注射针可拆卸式；注射针可拆卸式适配公制注射针头，注射针头在同一病人不同部位注射时可按临床需求更换 |  |
| 7.一次性麻醉导管手柄 | 一次性麻醉导管手柄尾部可根据临床需要选择性保留适当的长度，方便隐藏，减少威胁 |  |
| 8.语音提示功能 | 具备，声音频率提示药液推注速度，语音播报功能包含药液推注量、音量大小调节、回吸功能开启或关闭等 |  |
| 9.配套专用消耗性材料 | 若有专用配套耗材，自报品名、规格型号、品牌、单价等，提供医疗器械注册证等符合医疗器械采购要求的相关资料，供评审专家评审、议价。 |  |
| 设备系统配置（单台） |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1个 |
| 脚踏 |  | 1个 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标，3个“▲”等效于1个“★”。 3.加注“★”号的技术指标均需投标企业提供证参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。 |  |  |

注：1、以上所有设备非★、▲技术参数部分3条及以上不满足，技术部分不符合，视为无效标。

2、设备专用配套耗材，在招标时由各供应商自报品名、规格型号、品牌、单价等，提供医疗器械注册证等符合医疗器械采购要求的相关资料，供评审专家评审、议价。

3、包七：口腔无痛麻醉仪配套专机耗材注射针管年需求量约1200套。

耗材年使用量x供应商所报耗材单价+设备价格=最终报价

第三篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间

中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购单位指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.国产设备需为2023年1月1日之后生产的，进口设备需为2022年1月1日之后生产的。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1、供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。自验收合格之日起，整机质保3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

5、端口连接：免费与院方信息系统互联，院方不再支付端口费用，若该设备无此功能需求，则不作该项需求。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场(远郊区6小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、履约保证金

（一）履约保证金缴纳：签订合同前，需缴纳中标金额10%的履约保证金。

（二）履约保证金退还：采购人在全部货物验收合格后退还；若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

五、付款方式

货物安装完成验收合格后30个日历日内支付95%的合同金额；剩余5%质保期满后一次性无息退还。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 详见“第一篇竞争性谈判邀请书”中“（二）特定资格条件” |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与分包的保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商以联合体形式参与谈判的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务要求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

### （三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署（请分包制作招标文件）

1.响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第七篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

1.3密封袋的封面可参照第七篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。

2.响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购单位应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，对外发布中标结果公告。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

1、采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示中标或成交结果，货物和服务项目中标公示期不低于1个工作日；工程建设项目中标公示期不低于3日。

2、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的主要依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，采购单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

## 八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

## 九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，协商不成向院方住所地所在地人民法院即合川区人民法院提起诉讼。

## 十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

## 十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向院方住所地所在地人民法院即合川区人民法院提起诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇   响应文件格式

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、竞争性报价函

二、明细报价表

- 一、竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，分包   设备初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、明细报价表

项目编号：                     分包号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、如设备有专用配套耗材的，请一并填入明细报价表中。

供应商名称（公章）：

年     月    日

资格及商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、技术（质量）部分

技术响应偏离表

二、服务部分

服务响应偏离表

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

四、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

二、服务部分

服务响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

### 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 四、其他资料