普外科射频消融仪（静脉腔内射频闭合设备）需求

1.设备用途；用于下肢大隐静脉曲张的治疗

2.工作频率：480kHz±10%，对超声无干扰。

3.屏幕；彩色触摸屏，多参显示，涵盖功率、温度、时间等。

4.主机功能；开机自检，工作状态指示灯，指示待机、工作、报警灯状态;多种报警或提示信息显示，让用户实时了解发生器工作状态;治疗时间结束时自动切断功率输出。

5.最大输出电压：200V ，电源：AC220V+22V，额定负载：200Ω。

6.工作温度：120℃或更优，可详述，升温时间≤6S,工作时间：每循环20S，倒计时显示。

7.附件识别：；消融导管规格型号自动识别功能，根据识别自动设置治疗参数，一键治疗。

8.工作模式；节段性持续加热。

9.阐述该设备的输出功率？W。

10.兼容导管规格；详述能兼容的导管直径及导管长度。

11发热元件；发热元件工作尖端含绝缘层，避免粘连和焦痂，详述能兼容的导管发热元件长度。