## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 泌尿外科 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 1、多模态影像融合超声诊断穿刺系统，是通过AI算法、影像融合、电磁引导等前沿技术，将静态MRI序列与动态超声实时融合，直观呈现3D、2D器官解剖结构，高效便捷的辅助医生定位病灶、规划穿刺路径，快速引导建立精准介入通道。 2、显示屏：≥20英寸医用显示屏 3、操作面板：≥12英寸全触摸式操作面板 4、腹部凸阵探头：具备经皮肾穿刺定位引导及常规肾脏检查的功能 5、腔内双平面探头：具备同时显示横断面/矢状面图像，测量前列腺及病灶部位体积的功能，支持用于经会阴穿刺前列腺双平面定位引导 6、线阵探头：具备血流显影充盈度连续可调、查看血流方向和流速的功能。支持用于阴茎多普勒血流检查、辅助深静脉穿刺。（现场协商是否配备） 7、测量：具备在超声图像和融合图像上距离测量、面积测量、角度测量功能，支持智能化量化分析，自动计算、分析病灶和器官体积 8、智能器官识别功能，支持对人体器官表进行智能化识别和分析，支持超声探头在进行身体扫查时，实现介入操作时的影像精准实时融合 9、自动化靶区识别定位功能：应具备多序列融合病灶标记功能，应至少支持T2WI/DWI/ADC多序列病灶标记，计算病灶体积，术中跟踪病灶 10、MRI与超声自动化配准功能 11、支持超声影像与MRI的实时融合，器官3D与超声影像联动无延时 12、智能穿刺针引导功能，支持穿刺针显影可视化，实时清晰跟踪穿刺针
2 | 泌尿外科 | 纤维输尿管肾镜 | 4 | 1.镜体外径≤8/9.8Fr 2.视野角度≥12度 3.器械通道≥5Fr，允许2个器械同时进入 4.镜面材质：蓝宝石 5.消毒方式：可高温高压、低温等离子、浸泡等
3 | 泌尿外科 | 30°内窥镜 | 2 | 1.内窥镜： 12°、25°、30° 4mm×302mm高清（HD）内窥镜可选,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒：18分钟134° 2.*激光光纤鞘：279mm±5 mm,独立设计与等离子工作手件及操作系统匹配，可同时兼容钬激光、绿激光、红激光、1470nm激光、2μm激光手术，可通过直径1000μm及以下各种规格型号光纤，
4 | 泌尿外科 | 半导体激光治疗机 | 1 | 1.用于泌尿外科中良性前列腺增生的治疗 2.全电脑触摸屏控制系统，使用方便、智能 3.光纤输出为不可视光，可不用带有色眼镜 4.激光运行模式：间歇加载，连续运行 5.主波长：532nm或适用于泌尿外科 6.输出功率0- 100W可调
5 | 肾脏内科 | 透析用水处理设备 | 1 | 1、水处理系统为血液透析专用单台双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。 2、产水量在低水温情况下，单台双级反渗主机的产水量在水温低至 6℃时≥3600L/小时，且能保证≥90 台透析机在低温情况下用水需要。 3、反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的 316L 不锈钢，在潮湿及化学消毒剂环境中保 持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性 4、采用无死腔膜壳设计 5、反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125IU/ml，同时符合YY0572-2015版透析用水标准 6、热消毒 7、反渗水主管路与血透机中无死腔存在（微循环） 8、设备使用年限≥10年
6 | 肾脏内科 | 血液透析设备（单泵） | 12 | 1.≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放 2.全中文操作系统，具有显示和复位报警功能 3.数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 4.具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量 5.透析液流量: 300～800ml/min
7 | 肾脏内科 | 血液透析设备（双泵） | 8
8 | 普通外科 | 酸碱度检测仪（24小时PH阻抗监测） | 1 | 未收到相关需求，可发对应资料后，设备科工作人员会再次与普外科沟通
9 | 普通外科 | 消化道动力检测系统 | 1
10 | 普通外科 | 结肠水疗机 | 1
11 | 普通外科 | 医学放大镜 | 1
12 | 普通外科 | 体腔热灌注治疗仪 | 1
13 | 超声科 | 体外碎石机 | 1 | 1.冲击波波源：采用透镜折射式电磁式冲击波波源 2.冲击波发生体：通高压可自动抽真空 3.高压调节范围:0～16KV之间 4.可针对不同的结石部位以及不同的结石硬度而选择不同的档位
14 | 麻醉科 | 电动手术床 | 2 | 1.多功能：有升降、侧卧功能； 2.有截石位架； 3.能蓄电； 4.有保护患者皮肤的垫子。
15 | 麻醉科 | 麻醉机 | 3 | 1、快速充氧25-75L/min，不经过挥发罐, 断电情况下，供气不受限制。 2、需具有S-ORC高灵敏度氧笑比例控制，使氧浓度≥23%。 3、进行小儿麻醉时无需更换风箱，停电、停气均可正常工作。 4、需采用电动电控活塞呼吸机，无需驱动气体，维护方便，保证内源性PEEP为零。 5、通气模式：手动/自主，容量控制，压力控制，可选配PS，SIMV/PS。 6、潮气量设置范围：20-1400ml(在容量控制模式下)。 7、呼吸频率：4-60次/分。 8、压力限制：15-70cmH2O。 9、PEEP设置范围：0,1,2,3,4-20mbar，无级可调，增量为1 mbar。 10、可使用氨氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚、氟烷；成人、婴幼儿共用。
16 | 麻醉科 | 监护仪 | 3 | 需要配备以下功能：1.肛温、双有创、呼末二氧化碳、肌松检测、麻醉深度检测 2.屏幕尺寸大，适用于手术室使用