## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 耳鼻咽喉科室 | 耳内镜灌注泵 | 1 | 1.额定功率:≤150VA 2.液晶屏显示 3.根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg 4.根据需要调节设定，流量设定范围10ml～1500ml/min 5.管路可高温高压和低温等离子消毒
2 | 耳鼻咽喉科室 | 耳鼻喉综合治疗台（双座位） | 1 | 1.台面高分子复合材料 2.负压泵:300W，负压值，-0.02Mpa—-0.07Mpa 3.外壳为金属材料喷漆，油漆层平整光洁、色泽均匀、无脱落、起皮、露底、色裂现象 4.配置喷枪、吹枪、吸枪、病人椅、预热除雾装置
3 | 麻醉科 | 中央监护系统 | 1 | 监测手术室各项指标，如监护仪、麻醉机等各项参数，汇集在办公室电脑上，监护仪只能连接迈瑞，麻醉机可以兼容迈瑞和德尔格（有接口的），麦科田的输注工作站
4 | 消化内镜中心 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 | 2 | 1.启动方式，脚踏开关启动 2.有加热恒温功能，冲洗液可加热至37度恒温 3.有专用冲洗包，冲洗液具有去泡去粘液功效 4.冲洗管路（泵管和延长管）可复用 5.容积≥1800毫升
5 | 泌尿外科 | 硬性电子输尿管肾镜 | 4 | 1.配主机2台，成人硬性电子输尿管肾镜3根，小儿硬性电子输尿管肾镜1根 2.成人款：工作长度≥430mm；最小器械通道内径≤5Fr；视场角≥100 °；景深2-50mm；镜体全激光焊接，术中或消毒过程中不起雾、不进水 3.小儿款：工作长度≥430mm；最小器械通道内径≤4Fr；视场角≥100 °；景深2-50mm；镜体全激光焊接，术中或消毒过程中不起雾、不进水