## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 儿科、呼吸内科 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 2 | 1.用于检测呼出气中C0和NO的浓度。 2.检测指标：FeNO+CaNO、FeNO+FnNO、FeNO+CaNO+FnNO、FeNO+FeCO、sNO 3.仪器内置电池，也可外接电源使用。仪器充满电后可待机超36小时，连续工作超6小时 4.测试范围：呼气 NO:0ppb-3000ppb; 呼气CO:Oppm~250ppm; 5.干扰气体：16种常见呼气分子(包含NO2) 干扰程度<3ppb。 6.仪器自动质控，同时监控并提示测试状态(包括呼气流速、压力与时间)和分析过程， 确保采样和分析的准确性与重复性； 7.仪器可通过标准气和呼出气检验校准，保证仪器的质控需求 8.准确性(与标准配气的比较):呼气NO:±3ppb 或±10%,两者取较大值；呼气CO:±0.5ppm 或±10%,两者取较大值